| 香港中文大学（深圳）货物类资产购置论证报告 |  |
| --- | --- |
| 一、基本情况 |  |
| 项目名称 | 香港中文大学（深圳）二期C栋大楼生物医学设备采购项目 |
| 项目金额（最高限价） | 4,209,100元 |
| 论证编号 | LZ202504003 |
| 二、货物清单 （非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并从货物清单明细中选择一个为核心产品。） 本项目核心产品为： 生物安全柜1 - 货物清单 非竞价物资 序号; 货物名称; 数量; 单位; 是否接受进口. 1; 生物安全柜1; 54.0; 台; 否. 2; 生物安全柜2; 1.0; 台; 否. 3; 烘箱; 44.0; 台; 否. 4; 气瓶柜; 17.0; 台; 否. 5; 实验安全防护用品储存柜及用品1; 13.0; 台; 否. 6; 实验安全防护用品储存柜及用品2; 26.0; 台; 否. 7; 危险化学品柜; 48.0; 台; 否. |
| 三、产品技术要求 （如拟采用单一来源或竞价方式采购的，所有参数均不可负偏离。每项独立评分的技术参数请单列一行，并按照1.1、1.1.1、1.1.1.1和1.2等标准形式设置序号。） 序号; 货物名称; 招标技术要求. 1; 生物安全柜1; ★1.1产品类型：Ⅱ级A2型，30%外排，70%循环。设备满足YY 0569-2011标准； ▲1.2风机及空气过滤系统：单或双风机系统，所有污染部位处于负压状态或被负压通风系统包围。对于MPPS具有 ≥ 99.999%的截留效率或对于 ≥ 0.12μm的颗粒系的截留效率 ≥ 99.999%。 1.3隔栅：配置预过滤器隔栅； 1.4控制面板：可一键式操作，并能显示实时气流，实时温度，时间，过滤器寿命；有声光报警功能，报警信息可直接显示文字信息，非仅显示代码标号； 1.5开关控制系统：可面板开启/关闭、紫外灯可设置消毒程序时长； ▲1.6整机外部尺寸：1600mm≤长≤2000mm，750mm≤宽≤850mm，2100mm≤高≤2400mm；工作区尺寸：长≥1450mm、宽≥550mm、高≥650mm； 1.7玻璃前窗：材质采用双层夹胶防紫外线玻璃, 厚度≥5mm，开窗高度≥480mm；前窗倾斜角：5°到10°； ▲1.8台面性能：侧壁和工作台采用304不锈钢材料制作，厚度≥1.5mm；具有防火耐潮和抗腐蚀能力； 1.9噪音：≤65 dBA 1.10额外配件：254nm、30W UV紫外灭菌灯2根；照明LED灯管1根；配置搁手架。 ▲1.11监控系统：产品装配有视频记录系统，视频分辨率1080P，存储内存4T（储存卡）；不可影响生物安全柜正常工作；摄像头硬件，不可暴露在柜体外部和安全柜实验工作区。. 2; 生物安全柜2; ★2.1产品类型：Ⅱ级A2型生物安全柜，设备满足YY 0569-2011标准； 2.2风机类型：单或双风机，所有污染部位处于负压状态或被负压通风系统包围，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率或对于≥0.12μm的颗粒系的截留效率≥99.999%； 2.3控制面板：可显示进风风速，沉降风速，控制屏上显示实时温度、高效过滤器寿命； 2.4开关控制系统：可面板开启/关闭、紫外灯可设置消毒程序时长； 2.5管理系统：具有多级权限管理（管理员权限、操作人员权限），数字密码管理； ★ 2.6整机外形尺寸：1600mm≤长≤1700mm、800mm≤宽≤1000mm、2100mm≤高≤2400mm；工作区尺寸：长≥1500mm、宽≥600mm、高≥650mm；操作台面性能：操作台面可随部分支架一起拉出，台面承重≥200kg，台面具备独立的水平调节功能； ▲2.7玻璃前窗：材质采用双层夹胶防紫外线玻璃,开窗高度≥525mm；前窗倾斜角：5°到10°； 2.8台面性能：侧壁和工作台采用304不锈钢材料，厚度≥1.5mm。具有防火耐潮和抗腐蚀能力； ▲2.9监控系统：产品装配视频记录系统，视频分辨率1080P，存储内存4T（储存卡）；不可影响生物安全柜正常工作；摄像头硬件，不可暴露在柜体外部和安全柜实验工作区。 2.10额外配件 2.10.1 配件：254nm、30W UV紫外灭菌灯2根；照明LED灯管1根； 2.10.2搭配尘埃粒子计数器一套，用于测试生物安全柜参数指标 ▲2.10.2.1外壳：316L不锈钢外壳； 2.10.2.2可以PDF报告形式导出电子记录，至少包含位点设置信息，报警方案，账户信息； 2.10.2.3一个房间每个位点的采样体积，次数、延迟可以自定义； 2.10.2.4粒径通道≥6通道； 2.10.2.5粒径分辨率0.5μm<15%，符合ISO 21501-4； ▲2.10.2.6双流量粒子计数器，100L/min与28.3L/min流量可切换； 2.10.2.7采用激光光源，光源寿命不低于30000小时； 2.10.3浮游菌采样器一套，用于测试生物安全柜参数指标； 2.10.3.1采样头材质：316L不锈钢； 2.10.3.2仪器充满电，流量100L/min取样时，可支持不低于7小时取样； 2.10.3.3具有三级管理权限，审计追踪功能。. 3; 烘箱; 3.1输入功率：≤2150W； ▲3.2控温范围：室温+10～300℃； 3.3温度波动度：≤±1.0℃； 3.4温度分辨率：≤0.1℃； 3.5温度均匀度：≤±3% (测试点为100℃)； ▲3.6容积：≥129L； 3.7内胆镜面304不锈钢，四角半圆弧过渡，尺寸（长×宽×高）：≥450×400×550mm； 3.8载物托架：≥2块，托架可任意调节； 3.9定时范围：1～9999min； 3.10具备≥7段可编程温度控制器； 3.11触控式按键，控制面板可显示各项参数指标；具备控温、定时和超温报警及自动断电等功能； 3.12旋转式两级锁紧结构。. 4; 气瓶柜; 4.1尺寸：1950mm≥H≥1900mm，950mm≥W≥900mm，550mm≥D≥450mm；； 4.2规格：内置2个气瓶卡圈，可放置2个国标40L气瓶；底部配置翻板； 4.3材质：柜体使用厚度≥1.2mm冷轧钢板或镀锌钢板，底座使用厚度≥1.2mm的冷轧钢板或镀锌钢板； 4.4柜门：双门； 4.5报警系统：气体（至少包括二氧化碳、氮气）泄露报警、联动排风； 4.6通风系统：与探测报警系统联动一体通风扇； 4.7视窗：≥5mm防爆钢化玻璃窗。. 5; 实验安全防护用品储存柜及用品1; 5.1实验安全防护用品储存柜1 5.1.1外形尺寸：1850mm≥H≥1800mm，950mm≥W≥900mm，460mm≥D≥450mm； 5.1.2材质规格：厚度≥1.2mm冷轧钢板或镀锌钢板，底座使用厚度≥1.2mm的冷轧钢板或镀锌钢板； 5.1.3柜门：双门带视窗； 5.1.4层板承重：≥80kg； 5.2实验安全防护用品1：需包含防护服2套、防化靴2双、防护面屏2顶、泄漏应急处理套装1套、便携式气体检测器1个、推车1个、警示牌2个： 5.2.1防护服:喷射液密型化学防护服和喷射液密型化学防护服-ET型各一套，设计要求为带帽连体服，双层拉链，双层门襟，双层袖口，且内表面进行抗静电处理； ★5.2.1.1喷射液密型化学防护服和喷射液密型化学防护服-ET型。 符合GB 24539-2021《防护服装 化学防护服通用技术要求》喷射液密型化学防护服和喷射液密型化学防护服-ET型。 ★5.2.2防护面屏: B标准面屏型M号。符合GB14866-2023《眼面防护具通用技术规范》中GB14866M面屏型眼面部防护产品标准。检测指标必须包含但不限于材料和表面质量、高速粒子冲击防护性能。 ★5.2.3防化靴: II类降解级样式C防化学品鞋；符合GB20265-2019《足部防护 防化学品鞋》中II类降解级样式C防化学品鞋标准。检测指标必须包含但不限于成鞋防漏性、抗化学品性能(降解级)，测试用化学品需根据标准至少选择酸溶液一种和碱溶液一种。 5.2.4泄漏应急处理套装:包含1个泄漏应急处理桶≥15加仑；吸附棉片≥20片；6根7.6×120cm吸附棉条；45cm×45cm吸附棉枕；包含工业擦拭纸、废弃物处理袋及扎绳，丁腈手套等应急处理耗材； 5.2.5便携式气体检测器:可检测≥4种气体(氧气，硫化氢，一氧化碳，可燃气体)；防水防爆，IP65；三重报警提示，闪光、震动、语音，响应时间≤30s；可充电锂电池，电池容量≥1800mAh，满电续航≥10小时； 5.2.6推车:304不锈钢材质，双层，带护栏;尺寸≥950mm×1000mm×600mm； 5.2.7警示牌：A字牌，尺寸62mm×30mm，尺寸偏差不超过3%，可定制文字“危险请勿靠近”等。. 6; 实验安全防护用品储存柜及用品2; 6.1实验安全防护用品储存柜2 6.1.1外形尺寸：950mm≥H≥900mm，650mm≥W≥600mm，460mm≥D≥450mm； 6.1.2材质规格：厚度≥1.2mm冷轧钢板或镀锌钢板，底座使用双层≥2.0mm厚度的冷轧钢板或镀锌钢板； 6.1.3柜门：单门或双门； 6.1.4 层板承重：≥30kg； 6.2实验安全防护用品2：至少需包含防护手套2双、护目镜2副、呼吸器/面罩2套、手电筒2只、泄漏应急处理套装1套： 6.2.1防护手套：直戴式氯丁橡胶手套，防滑、耐酸碱；总长度≥35mm； 6.2.2护目镜：高清防雾，防冲击，防化学液体喷溅； 6.2.3呼吸器或面罩：全覆盖式呼吸面罩，硅胶材质，可重复使用，高清防雾；搭配滤毒盒(防护有机蒸气、酸性气体、氨、甲胺及甲醛)，滤棉(N95)，滤盒盖； 6.2.4手电筒：搭配可快充充电锂电池，容量≥3000mAh，续航4小时，连续照明时长≥2小时；可切换聚光泛光，流明≥400 lm；小巧便携，防水、防爆、防摔、防静电。 6.2.5泄漏应急处理套装：100片50cm×40cm吸附棉片，4根7.6cm×120cm吸附棉条，4个45cm×45cm吸附棉枕，1包擦拭纸(60张/包)、5个中号废弃物垃圾袋，5根扎绳，1副防化眼镜，1副大号丁腈手套。. 7; 危险化学品柜; ▲7.1 外观：柜体及各部件涂层色泽统一、厚薄均匀，表面平整、光滑；金属件无锈蚀，柜体焊缝均匀无毛刺；一套柜有三层独立空间，适宜储存可燃、易燃化学品、弱腐蚀性化学品，且三层柜门有不同颜色区分。 7.2外形尺寸：1850mm≥H≥1800mm，950mm≥W≥900mm，470mm≥D≥450mm； 7.3材质规格结构：柜体使用厚度≥1.2mm的双层冷轧钢板或镀锌钢板，底座使用双层≥2.0mm厚度的冷轧钢板或镀锌钢板，内外层间至少应保留 38 mm 空间，可用不燃材料填充，柜体使用环氧树脂粉末涂料处理，表面光亮，防尘，防锈和防潮，应符合标准DB4403/T 79—2020《危险化学品储存柜安全技术要求及管理规范》。 ▲7.4安全性能：配置防静电接地装置、防漏液槽H≥50mm。 7.5柜门：6门； ▲7.6门锁性能：双锁设计， 机械防盗锁符合GA/T 73-2015《机械防盗锁》防技术开启至少符合B级。 7.7铰链：304不锈钢铰链可使柜门开启≥180°； 7.8层板承重：≥50kg； 7.9通风：柜体两侧上下各设置通风孔。 7.10额外配件：配置至少2个储存弱腐蚀性化学品pp托盘厚度≥8 mm。. |
| 四、售后服务和验收要求 序号; 目录; 售后需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 免费保修期; 货物免费保修期 3 年（除实验安全防护用品储存柜1、2中的用品1和用品2），尘埃粒子计数器激光光源质保5年，设备要求原厂维保，自最终验收合格之日起计算。免费保修期内，生物安全柜过滤器检测指标不合格，需由中标方负责请有资质的第三方进行更换及回收处理旧过滤器，并出具更换后生物安全柜高效过滤器性能、风速及负压检测报告，并支付相关所有费用，所有货物保修服务方式均为中标方派人员到现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标方承担（含需要返原厂修理的所有费用）。. 2; 维修响应及故障解决时间; 在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知后 2 小时内响应， 24小时内赶到现场进行修理或更换。. 3; 培训方案; 安装完毕后，生物安全柜、烘箱原厂工程师将对用户仪器操作人员进行现场培训，参加人数不限；后期如需重新培训中标人有义务再次上门培训。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 维保期外; 中标人保证继续为采购人提供货物的维修服务，中标人须以市场零售价格8折的配件价格向采购人提供备品备件。. （三）其他交付要求. 1; 关于交货; ★1.1交货地点：香港中文大学（深圳） ★1.2交货义务：投标人应承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付。 ★1.3.1交货期限：签订合同后20天（日历日）内交货。 ★1.3.2 投标人必须按照采购人的时间要求完成交货，如不能在规定时间完成交货，由此带来的一切违约、赔偿等风险损失由投标人自行承担, 除非受现场安装环境等因素影响，由采购人发起变更，否则中标人不允许擅自做任何变更。 ★1.4所有货物应按照招标文件技术参数响应情况交付，除非受现场安装环境等因素影响，由采购人发起变更，否则中标人不允许擅自做任何变更。如中标人未经采购人同意，擅自变更，由此带来的一切风险损失由投标人自行承担。 ★1.5中标人应免费派技术人员进行现场开箱、安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持，确保货物达到正常运行状态。安装调试中发生的一切事故，相关责任全部由中标人承担，采购人对此不承担任何补充或连带责任。如损坏采购人财产应照价赔偿。首次安装供货后，由中标人请第三方，对供货产品进行抽检（2-3台），提供高效过滤器性能、风速及负压，带有CMA标识的合格的检测报告（若相关检测事项不在实施该项检验（检测）的第三方检测机构的CMA资质许可范围内,该检测报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理）。. 2; 关于验收; ★2.1中标人货物经过大学组织的验收后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。 ★2.2采购人和中标人应在交付时对货物进行开箱验货，以确认货物的数量、型号、规格等是否符合合同要求。 ★2.3如货物经安装、调试、试运行后验收的，中标人应在货物到货并经开箱验货合格后30天（日历日）内完成货物安装、调试的所有工作。 ★2.4验收时，双方按照合同约定及时对交付的货物进行验收，中标人应配合采购人的履约检查及验收。 ★2.5中标人货物经过采购人组织的验收后，中标人需提供产品保修文件。 ★2.6设备验收时，中标人应派人参加，否则采购人有权单方面验收，并以此验收为准。 ★2.7验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，投标人应免费更换或补齐。 ★2.8中标人须根据采购人要求，提供大学资产标签粘贴、设备序列号登记和拍照等资产验收入库服务。采购人签署验收报告合格前，设备的一切风险（包括但不限于设备的损毁、灭失及可能的侵权等），均由中标人承担。. 3; 检测验证; 如采购人发现中标人提供的货物与投标资料明显不相符且中标人不能提供证据，采购人有权直接通过第三方检测机构对于中标人提供的本项目全部或部分货物，依据投标技术响应情况逐一测试验证，其检测结果作为验证中标人提供货物与其投标资料是否相符的认定标准。如检测结果符合合同要求，其检测费用由采购人承担；如检测结果不符合合同要求，其检测费用由中标人承担。. |
| 五、检测报告 （根据实际要求填写检测报告的要求） 检测机构及时间要求; 检测指标或内容要求. |
| 六、配套条件落实情况 主要配套条件落实情况：（明确具体的设备物资安装和使用场地、配套设施落实情况、特殊的使用环境要求，水、电、防磁、防震、机房等其他的配套要求，是否有承重问题等。原则上使用大学经费采购的100万元以上的大型仪器设备，均应列入UCRF统一管理，应提前明确存放地址。） 拟购置设备安装到香港中文大学（深圳）二期科研楼2-5层实验室，场地已经大学审批。拟购置设备为实验室通用设备，使用环境为实验室常规环境，无特殊环境要求；水、电、防磁、防震、机房等相关配套已落实，无承重问题。 设备物资管理和维修维护落实情况：（符合要求的设备物资管理人员或操作人员的落实情况，应明确设备物资具体的管理人员或团队，以及后续维修维护经费的支出渠道等。） 拟购置设备为生物医学实验室通用设备，有专人管理，实验室学生在培训后可以自己使用。 维修维护：生物安全柜特殊部件过滤器滤膜、隔栅在质保期内，如设备需要维护更换，由中标方负责支付相关费用；质保期外，如需更换将由实际用户方承担或申请公共维护性经费，且其更换后的过滤器滤膜、隔栅由中标方请第三方有资质的公司打包带走，销毁处理，质保期内由中标方支付相关费用；质保期外，可由大学相关部门回收并转交与学校合作的生物废弃物处理公司处理。 其余产品在未过保情况下，符合条件的保修情况由中标方承担，后续过保后，维护保养经费，由学院或使用方支付。 设备管理或操作人员资格证、设备物资购置和使用许可证等的落实情况：（涉及安全风险的填写。若是特种设备需取得《中华人民共和国特种设备作业人员证》或《中华人民共和国特种设备安全管理人员》，特种设备的使用许可证；放射源或射线装置所需的辐射安全许可证等。） 以上设备为非特种设备，无需资格证和许可证。 安全风险防护措施落实情况：（涉及安全风险的填写，涉及辐射安全、生物安全的按规定做环境安全风险评价；如涉及污染物、废弃物排放、危险品和易燃易爆等危险因素，则应提出计划的处理方式。） 物理风险：包括结构稳定性、电气安全、火灾和爆炸风险、洪水和地震等自然灾害。根据大学应急预案处理风险。 化学风险：易制毒、易制爆等按大学规则管理。 生物风险：不涉及病原微生物。其余生物废弃物，如接触过血液的手套、手术巾，细胞培养皿等按大学规则，有专业公司回收生物废弃物。 人为风险：包括操作错误、故意破坏等。 |  |
| 七、购置合规性 （配置是否符合国家及学校规定的配置标准，对属于国家或地方控制采购的设备物资，特别审批或许可产品是否已取得购置许可等。是否符合国家安全、卫生、环保等强制性规定） 拟购置仪器设备符合国家及学校规定的配置标准，不属于国家或地方控制采购的设备物资；不涉及危险品、易燃易爆等危险因素，符合国家安全、卫生、环保等强制性规定。 |  |
| 八、共享方案（含校内外） （根据国家和地方的相关要求，所有设备均应向全校无条件开放共享，单台件≥50万的设备应按规定向社会开放共享) 拟购置设备单台单件小于50万元，在充分保障学院使用的前提下，可开放给外学院及外单位使用，提高仪器的经济效益和社会效益。 |  |
| 九、专家论证意见 本次拟购置的产品配置合理，符合教学要求。该项目用户承诺已落实场地、管理、经费等配套安排，整体购置方案可行。 专家组经过反复论证，一致通过“二期C栋大楼生物医学设备项目”采购需求。 |  |